****

**Steidzams nozares paziņojums par drošību**

**Respiratora maisiņa sterilās barjeras pārrāvums neabsorbējošās šuvēs**

Atsaukums

|  |
| --- |
| **Izstrādājuma nosaukums** |
| Dermalon™ viena diega neilona šuves | Monosof™ viena diega neilona šuvesViena diega neilona šuve |
| Novafil™ viena diega polibutestera šuve | Sofsilk™ pārklāta pīta zīda šuve  |
| Surgilon™ pīta neilona šuve | Surgidac™ nepārklāta pīta poliestera šuve  |
| Surgipro™ viena diega polipropilēna šuves | Surgipro™ II viena diega polipropilēna šuves |
| Ti-Cron™ pārklāta pīta poliestera šuve | Pielāgotu šuvju pakas |

2022. gada decembris

Medtronic atsauce: FA1286

*<Lietošanai valstīs, kur ievēro ES MDR: ES ražotāja vienotais reģistrācijas numurs (SRN): < US-MF-000028763>*

Cien. risku pārvaldniek / veselības aprūpes speciālist / izplatītāj!

Šīs vēstules mērķis ir sniegt informāciju par to, ka Medtronic brīvprātīgi uzsāk konkrētu neabsorbējošo šuvju sēriju atsaukumu. Jūs saņemat šo vēstuli, jo Medtronic reģistros ir norādīts, ka Jūsu iestādē, iespējams, ir vismaz viena no potenciāli ietekmētajām neabsorbējošajām šuvēm, kā norādīts A pielikumā. Medtronic uzsāk šo darbību, lai novērstu potenciāli ietekmēto neabsorbējošo šuvju izmantošanu, kas var ietekmēt pacientus.

**Problēmas apraksts**

Medtronic ir konstatējis, ka ražošanas kļūdas norādīto neabsorbējošo šuvju iepakojumā var radīt spraugu vai krokas respiratora maisiņa blīvējumā, radot sterilās barjeras pārrāvumu. Sterilās barjeras pārrāvuma iespējamais(-ie) kaitējums(-i) ir infekcija vai redzes zudums oftalmoloģijas procedūru laikā gadījumos, kad ir tieša saskare ar pacientu.

Līdz 2022. gada 1. novembrim Medtronic nav saņēmis nevienu sūdzību saistībā ar iepakojuma integritātes defektiem vai ziņojumus par nopietnām pacientu traumām, kas būtu radušās no šīs problēmas.

Nav citu ieteikumu, kā ārstēt pacientus, kuriem procedūru laikā tika izmantotas potenciāli ietekmētās neabsorbējošās šuves. Šie pacienti ir turpmāk jāuzrauga atbilstoši medicīnas iestādes standarta aprūpes protokolam, ņemot vērā īpašo lietojumu.

**Darbības**

* Nosakiet un izolējiet visas A pielikumā norādītās neizmantotās ietekmētās neabsorbējošās šuves, kurām nav beidzies derīguma termiņš.
* Pat ja jums **nav** neizmantotu krājumu, aizpildiet klientu apstiprinājuma veidlapu.
* Atgrieziet visus neizmantotos ietekmētos izstrādājumus, kuriem nav beidzies derīguma termiņš un kuri ir Jūsu krājumos, uzņēmumam Medtronic, kā norādīts tālāk norādījumos par sūtīšanu un atgriešanu.
* Nododiet šo paziņojumu visiem, kuriem Jūsu iestādē vai jebkurā citā iestādē, uz kuru ir nosūtīti vai kurā ir izplatīti potenciāli ietekmētie izstrādājumi, ir jāzina par to.

**Norādījumi par sūtīšanu un atgriešanu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Klients, kam krājumos ir preces** | **Klients, kam krājumos nav preču** | **Uz kurieni sūtīt aizpildīto veidlapu** |
| Iegādātas **tieši** no Medtronic | Lūdzu pilnībā aizpildiet pievienoto atgriešanas apliecinājuma veidlapu. Pēc Jūsu aizpildītās veidlapas saņemšanas Medtronic klientu apkalpošanas dienests sazināsies ar Jums, lai noorganizētu preču atgriešanu. Jūsu atgriezto neizlietoto ierīču vērtība Jums tiks ieskaitīta kredītā. | Aizpildiet veidlapu un atzīmējiet lodziņu “nav krājumu” | Aizpildīto veidlapu pa e-pastu vai faksu nosūtiet apliecinājuma veidlapā norādītajai Medtronic kontaktpersonai. |
| Iegādātas no **izplatītāja** | Aizpildiet **visus** veidlapas laukus un sazinieties tieši ar savu izplatītāju, lai noorganizētu atgriešanu.  | Aizpildiet veidlapu un atzīmējiet lodziņu “nav krājumu” | Aizpildīto veidlapu pa e-pastu vai faksu nosūtiet savam izplatītājam un apliecinājuma veidlapā norādītajai Medtronic kontaktpersonai. |

**Papildinformācija**

Uzņēmums Medtronic par šo rīcību ir informējis Jūsu valsts kompetento iestādi.

Atvainojamies par iespējamajām neērtībām. Mēs esam apņēmušies garantēt pacientu drošību un pateicamies par tūlītēju reaģēšanu uz šo problēmu. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo vēstuli, sazinieties ar vietējo Medtronic pārstāvi <XXXX>.

Ar cieņu

Vietējais/BU menedžeris**A pielikums**

**IETEKMĒTĀ IZSTRĀDĀJUMA IDENTIFICĒŠANA**

**Atrodiet izstrādājuma informāciju uz tā etiķetes krājumā (skatiet piemēru A attēlā) un salīdziniet ietekmētā izstrādājuma informāciju ar attiecīgo tabulu — kārtota alfabētiski pēc izstrādājuma nosaukuma.**

**A attēls**

Modeļa numurs

Derīguma termiņš

Sērijas numurs

Modeļa numurs

Sērijas numurs

Derīguma termiņš

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pielāgotu šuvju paka****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| US1638 CUSTOM SUTURE PACK | US1638 | A1K0289Y |
| US1638 CUSTOM SUTURE PACK | US1638 | A1K0291Y |
| US1756 CUSTOM SUTURE PACK | US1756 | A2E0454Y |
| US1638 CUSTOM SUTURE PACK | US1638 | A1K0283Y  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dermalon™ viena diega neilona šuves****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| 88861741-11 DERMALON\* 6-0 BLU 45CM C1 | 8886174111 | D2B0701Y |
| D2E3000Y |
| 88861747-11 DERMALON\* 6-0 BLU 45CM C12 | 8886174711 | D1M2315FY |
| D1M2326FY |
| D2F1873FY |
| 88861749-24 DERMALON\* 5-0 BLU 45CM P13 | 8886174924 | D2B2781FY |
| 88861756-11 DERMALON\* 6-0 BLU 45CM C13 | 8886175611 | D2B1309FY |
| 88861757-41 DERMALON\* 3-0 BLU 75CM C13 | 8886175741 | D1J0777FY |

| **Monosof™ viena diega neilona šuves****Viena diega neilona šuves****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| --- | --- | --- |
| CN-724 MONOSOF\* 1 BLK 100CM GS25 X36 | CN724 | D1B2528Y |
| CN-791 MONOSOF\* 2-0 BLK 100CM GCC90X36 | CN791 | D1L1776Y |
| CN791-12 MONOSOF\* 2-0 BLK 100CM GCC90 | CN79112 | D1L1776Y |
| CN-793 MONOSOF\* 1 BLK 100CM GCC90 X36 | CN793 | D1D2772Y |
| CN-793 MONOSOF\* 1 BLK 100CM GCC90 X36 | CN793 | D2B2754Y |
| CN793-12 MONOSOF\* 1 BLK 100CM GCC90X12 | CN79312 | D1D2772Y |
| CN-830-L MONOSOF\* 1 BLK 150CM LP GS25 | CN830L | D1D2705Y |
| SUT GNJ-283 MONOSOF 2/0 BLK ST DA 90CM | GNJ283 | D1E0555Y |
| D1E0750Y |
| D2D1396Y |
| N-2781K MONOSOF\* 5-0 BLK 45CM SS24 DAX12 | N2781K | D1L2330Y |
| SUT N-59 MONOSOF 2-0 BLK 6X45CM PCT | N59 | D2D2350Y |
| SN-1647 MONOSOF\* 7-0 BLK 45CM P16 X36 | SN1647 | D2E2028FY |
| SN-1647G MONOSOF\* 7-0 BLK 45CM P16 X12 | SN1647G | D2B2227FY |
| SN-247 MONOSOF\* 3-0 BLK 90CM C23 X36 | SN247 | D1D3222FY |
| D2B0043FY |
| SN-3686 MONOSOF\* 7-0 BLK 45CM P10 X12 | SN3686 | D2E2761FY |
| D2F0402FY |
| SN-3695 MONOSOF\* 5-0 BLK 45CM P10 X12 | SN3695 | D1G0954FY |
| D1L0957FY |
| D2C1333FY |
| D2E2762FY |
| SN-3697 MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM P10 X12 | SN3697 | D1L1710FY |
| D2C1211FY |
| SN-3965 MONOSOF\* 5-0 BLK 45CM PC11 X12 | SN3965 | D1E1222Y |
| SN-5660G MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM P24 X12 | SN5660G | D1L0922FY |
| SN-5665G MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM P12 X12 | SN5665G | D1L0774FY |
| SN-5690G MONOSOF\* 5-0 CLR 45CM P13 X12 | SN5690G | D1M1283FY |
| SN-5691 MONOSOF\* 4-0 CLR 45CM P13 X36 | SN5691 | D2D0703FY |
| SN-5694 MONOSOF\* 4-0 BLK 45CM P11 X36 | SN5694 | D1J1230FY |
| SN-5696 MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM P13 X36 | SN5696 | D1M2419FY |
| SN-5697 MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM P10 X36 | SN5697 | D2F0399FY |
| SN-5767G MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM P11 X12 | SN5767G | D2A0554FY |
| SN-630 MONOSOF\* 4-0 BLK 75CM C22 X36 | SN630 | D1M1286FY |
| SN-643 MONOSOF\* 5-0 BLK 75CM C13 X36 | SN643 | D2B0369FY |
| SN-667G MONOSOF\* 6-0 BLK 45CM C1 X12 | SN667G | D1L2502FY |
| SN-694 MONOSOF\* 2-0 BLK 90CM C18 X36 | SN694 | D2C0324FY |
| SN-871 MONOSOF\* 5-0 BLK 45CM C1 X36 | SN871 | D1K3362FY |
| SN-872 MONOSOF\* 4-0 BLK 45CM C1 X36 | SN872 | D1K2654FY |
| D1M2450FY |
| S661GX 5-0 NYLON 18 DS18 | S661GX | D1L0912FY |
| S697GX 6-0 NYLON 18 DSM11 | S697GX | D1M2377FY |
| D1M2847FY |
| S913BX 5-0 NYLON 10 DS12 | S913BX | D2D1386FY |
| S931BX 4-0 NYLON 10 DS12 | S931BX | D2B0756FY |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Novafil™ viena diega polibutestera šuve****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| 8886 4002-41 NOVAFIL 3-0 BLU 90CM C14 | 8886400241 | D1G1762FY |
| 8886 4400-13 NOVAFIL 6-0 BLU 45CM SBE2 | 8886440013 | D2A0461Y |
| 8886 4400-23 NOVAFIL 5-0 BLU 45CM SBE2 | 8886440023 | D1M0797Y |
| 8886 440123 NOVAFIL 5-0 BLU 45CM SBE3 | 8886440123 | D1L3389Y |
| 8886 4402-33 NOVAFIL 4-0 BLU 45CM SBE4 | 8886440233 | D2A0529Y |
| 8886 4403-33 NOVAFIL 4-0 BLU 45CM SBE6 | 8886440333 | D2C0582Y |
| 8886 4410-13 NOVAFIL 6-0 BLU 45CM P10 | 8886441003 | D1M1007FY |
| D1M2364FY |
| 8886441013 | D1M1007FY |
| D1M2364FY |
| 8886 4410-03 NOVAFIL 7-0 BLU 45CM P10 | 8886441003 | D1M0369FY |
| D1M0796FY |
| 8886 4422-43 NOVAFIL 3-0 BLU 45CM C14 | 8886442243 | D1D2485FY |
| 8886 4424-51 NOVAFIL 2-0 BLU 75CM C16 | 8886442451 | D1E1240FY |
| 8886 4450-41 NOVAFIL 3-0 BLU 75CM V26 | 8886445041 | D2B2109Y |
| 8886 4452-51 NOVAFIL 2-0 BLU 75CM V20 | 8886445251 | D1D0295Y |
| D1E0843Y |
| 8886 4459-61 NOVAFIL 0 BLU 75CM GS22 | 8886445961 | D1D0529Y |
| 8886 4470-81 NOVAFIL\* 2 BLU 150CM GS26 | 8886447081 | D1D3190Y |
| 8886 4582-53 NOVAFIL\* 2-0 BLU 75CM P14 | 8886458253 | D2B1686FY |
| SPB-1213G NOVAFIL\* 6-0 BLU 45CM P13X12 | SPB1213G | D1L0169FY |
| D2B0773FY |
| D2C0769FY |
| SPB-1233G NOVAFIL\* 4-0 BLU 45CM P13X12 | SPB1233G | D2E0961FY |
| SPB-1623G NOVAFIL\* 5-0 BLU 45CM P12X12 | SPB1623G | D1D2709FY |
| SPB-5142G NOVAFIL\* 5-0 BLU 45CM P11X12 | SPB5142G | D1B2811FY |
| SPB-5143G NOVAFIL\* 4-0 BLU 45CM P11X12 | SPB5143G | D1D2674FY |
| SUT SPB-5223G NOVAFIL 5-0 BLU 45CM P13 | SPB5223G | D1M1024FY |
| SPB-5433G NOVAFIL\* 4-0 CLR 45CM P24X12 | SPB5433G | D2C1970FY |
| SPB-5633G NOVAFIL\* 4-0 BLU 45CM P12X12 | SPB5633G | D2A0500FY |

| **Sofsilk™ pārklāta pīta zīda šuve** **Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| --- | --- | --- |
| CS-211 SOFSILK\* 4-0 BLK 45CM CVF21 X36 | CS211 | D1L1576Y |
| D2B0747Y |
| CS-490 SOFSILK\* 2-0 BLK 75CM GS11 X36 | CS490 | D2C2519Y |
| CS-562 SOFSILK\* 2-0 BLK 75CM GS23 X36 | CS562 | D1G1928Y |
| GS-823 SOFSILK\* 2-0 BLK 75CM V30 X36 | GS823 | D1K1923Y |
| D2D1396Y |
| GS-835 SOFSILK\* 1 BLK 75CM V20 X36 | GS835 | D1E1757Y |
| S-1172 SOFSILK\* 6-0 BLK 45CM C1 X36 | S1172 | D2C2304Y |
| S-1173 SOFSILK\* 5-0 BLK 45CM C1 X36 | S1173 | D2C2305Y |
| D2E1385Y |
| S-1174 SOFSILK\* 4-0 BLK 45CM C1 X36 | S1174 | D1M1794FY |
| D1M2954FY |
| D1M2984FY |
| S-1750K SOFSILK\* 6-0 BLK 45CM HE1 DAX12 | S1750K | D2E2348Y |
| S-176 SOFSILK\* 0 BLK 12X45CM PCT X24 | S176 | D2B1886Y |
| S-176 SOFSILK\* 0 BLK 12X45CM PCT X24 | S176 | D2C1977Y |
| S-1768K SOFSILK\* 7-0 BLK 45CM HE6 DAX12 | S1768K | D1M1759Y |
| D2B2217Y |
| S-182 SOFSILK\* 5-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S182 | D1L1613Y |
| D2B0177Y |
| S-183 SOFSILK\* 4-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S183 | D1M1421Y |
| D2E1280Y |
| S-184 SOFSILK\* 3-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S184 | D1L3136Y |
| D1M2895Y |
| D2D0954Y |
| D2D0964Y |
| D2D0967Y |
| D2D0972Y |
| S-185 SOFSILK\* 2-0 BLK 12X45CM PCT X36 | S185 | D2B2785Y |
| D2B2877Y |
| D2B2878Y |
| D2C1421Y |
| D2D0957Y |
| D2D0968Y |
| D2D0971Y |
| D2D0984Y |
| D2D0985Y |
| D2E2680Y |
| D2E2767Y |
| D2E2769Y |
| S-187 SOFSILK\* 1 BLK 6X45CM PCT X36 | S187 | D2A1585Y |
| S-206 SOFSILK\* 2 BLK 100CM STDLTH X36 | S206 | D1L2658Y |
| D1M2896Y |
| D2A1586Y |
| S-243 SOFSILK\* 4-0 BLK 12X60CM PCT X36 | S243 | D1M1020Y |
| D2D2348Y |
| S-244 SOFSILK\* 3-0 BLK 12X60CM PCT X36 | S244 | D1M1590Y |
| S-245 SOFSILK\* 2-0 BLK 12X60CM PCT X36 | S245 | D2A0559Y |
| D2C2036Y |
| D2C2162Y |
| D2D1871Y |
| S-246 SOFSILK\* 0 BLK 6X60CM PCT X36 | S246 | D2E1375Y |
| S-2782K SOFSILK\* 4-0 WHI 45CM SS24 DA | S2782K | D2F0062Y |
| S-303 SOFSILK\* 4-0 BLK 12X75CM PCT X36 | S303 | D1M1424Y |
| D2C1472Y |
| D2D1872Y |
| D2D2120Y |
| D2E1496Y |
| S-304 SOFSILK\* 3-0 BLK 12X75CM PCT X36 | S304 | D2B0173Y |
| D2C2163Y |
| D2C2805Y |
| D2D1991Y |
| D2E1484Y |
| S-305 SOFSILK\* 2-0 BLK 12X75CM PCT X36 | S305 | D1L3282Y |
| D1L3459Y |
| D2C1280Y |
| D2C1281Y |
| D2C1479Y |
| D2D0959Y |
| D2E0907Y |
| D2E2768Y |
| D2E2772Y |
| S-316 SOFSILK\* 0 BLK 12X75CM PCT X24 | S316 | D1L3311Y |
| D1M0530Y |
| D2A0555Y |
| D2A0557Y |
| D2A0558Y |
| D2A0866Y |
| D2C2806Y |
| D2D2434Y |
| D2D2436Y |
| S-317 SOFSILK\* 1 BLK 12X75CM PCT X24 | S317 | D2D2087Y |
| D2E0587Y |
| S-318 SOFSILK\* 2 BLK 12X75CM PCT X24 | S318 | D1M0153Y |
| D2A1677Y |
| S-346 SOFSILK\* 0 BLK 12X60CM PCT X24 | S346 | D2A0867Y |
| D2B1884Y |
| S-605 SOFSILK\* 2-0 BLK 2X150CM PCT X36 | S605 | D1L2686Y |
| D2B2244Y |
| S-607 SOFSILK\* 1 BLK 2X150CM PCT X36 | S607 | D1M2899Y |
| S-608 SOFSILK\* 2 BLK 2X150CM PCT X36 | S608 | D1L1617Y |
| D1L1619Y |
| D1L1622Y |
| D1M0173Y |
| D1M0635Y |
| D1M0655Y |
| D2E1210Y |
| SS-523 SOFSILK\* 2-0 BLK 75CM SC1 X36 | SS523 | D2C1971Y |
| SS-525 SOFSILK\* 1 BLK 75CM SC1 X36 | SS525 | D1G1346Y |
| SS-5641 SOFSILK\* 4-0 BLK 45CM P13 X36 | SS5641 | D2B2181FY |
| SS-5641G SOFSILK\* 4-0 BLK 45CM P13 X12 | SS5641G | D1D2533FY |
| SS-5678 SOFSILK\* 5-0 BLK 45CM P11 X36 | SS5678 | D1L2430FY |
| SS-5684 SOFSILK\* 3-0 BLK 45CM P14 X36 | SS5684 | D2B1970FY |
| SS-623 SOFSILK\* 2-0 BLK 75CM SC2 X36 | SS623 | D1G0960Y |
| D2A1069Y |
| SS-645 SOFSILK\* 4-0 BLK 75CM C12 X36 | SS645 | D1K2457FY |
| D1L3151FY |
| D1M2526FY |
| D1M2531FY |
| SS-653 SOFSILK\* 4-0 BLK 75CM C13 X36 | SS653 | D1E2737FY |
| SS-673 SOFSILK\* 5-0 BLK 75CM C12 X36 | SS673 | D1L0164FY |
| SS-683G SOFSILK\* 4-0 BLK 45CM C13 X12 | SS683G | D1L0794FY |
| SS-685G SOFSILK\* 2-0 BLK 45CM C15 X12 | SS685G | D2A0503FY |
| SS-686 SOFSILK\* 4-0 BLK 45CM C12 X12 | SS686 | D1E0201FY |
| SS-689 SOFSILK\* 1 BLK 75CM C16 X36 | SS689 | D2C0024FY |
| SS-745 SOFSILK\* 3-0 BLK 75CM C12 X36 | SS745 | D1M2971FY |
| SS-786 SOFSILK\* 0 BLK 75CM C14 X36 | SS786 | D1E1220FY |
| SS-787 SOFSILK\* 1 BLK 75CM C14 X36 | SS787 | D1L0032FY |
| VS-533 SOFSILK\* 2-0 BLK 90CM V20 DAX36 | VS533 | D1M0598Y |
| VS-845 SOFSILK\* 1 BLK 75CM V26 X36 | VS845 | D2B1779Y |
| VS-870 SOFSILK\* 5-0 BLK 75CM CV23 X36 | VS870 | D1M2873Y |
| VS-871 SOFSILK\* 4-0 BLK 75CM CV23 X36 | VS871 | D1L0602Y |
| SOFSILK 4-0 30 BK CV-23 VS871-2 | VS8712 | D2C3153Y |
| VS-872 SOFSILK\* 3-0 BLK 75CM CV23 X36 | VS872 | D1M1837Y |
| D2C2945Y |
| SOFSILK 3-0 30 BK CV-23 VS872-2 | VS8722 | D1D3187Y |
| D1M1292Y |
| VS-882 SOFSILK\* 3-0 BLK 75CM CV15 X36 | VS882 | D1G1139Y |
| SOFSILK 5-0 30 BK CV-11 VS890-2 | VS8902 | D2B0364Y |
| XX-5278 SOFSILK\* 3-0 BLK 150CM PCT X36 | XX5278 | D2B0174Y |
| XX-5280 SOFSILK\* 0 BLK 150CM PCT X36 | XX5280 | D2E1482Y |
| XX-5281 SOFSILK\* 1 BLK 150CM PCT X36 | XX5281 | D2B0175Y |
| XX-5284 SOFSILK\* 4 BLK 150CM PCT X36 | XX5284 | D1L2691Y |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Surgidac™ nepārklāta pīta poliestera šuve** **Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| D-1764K SURGIDAC\* 5-0 WHI 45CM SS24DA | D1764K | D1L2420Y |
| D-1764K SURGIDAC\* 5-0 WHI 45CM SS24DA | D1764K | D1L2428Y |
| D-1764K SURGIDAC\* 5-0 WHI 45CM SS24DA | D1764K | D1M2883Y |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Surgilon™ pīta neilona šuve****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| 88861883-51 SURGILON\* 2-0 BLK 75CM C16 | 8886188351 | D1K1677FY |
| 88861915-71 SURGILON\* 1 BLK 75CM GS11 | 8886191571 | D2C3242Y |
| 88861919-31 SURGILON\* 4-0 BLK 7X75CMPCT | 8886191931 | D2B2243Y |
| 88861919-41 SURGILON\* 3-0 BLK 7X75CMPCT | 8886191941 | D1M2553Y |
| D1M2561Y |
| D2B0169Y |
| 88861919-51 SURGILON\* 2-0 BLK 7X75CMPCT | 8886191951 | D1M0915Y |
| D2A0560Y |
| D2B1245Y |
| D2B1537Y |
| D2B2751Y |
| D2C0267Y |
| D2C0907Y |
| D2C1101Y |
| D2D2347Y |
| D2D2437Y |
| D2D2506Y |
| D2D2510Y |
| D2E0905Y |
| 88861919-61 SURGILON\* 0 BLK 7X75CM PCT | 8886191961 | D1M1423Y |
| D2A0861Y |
| D2A0865Y |
| D2A1709Y |
| D2B1349Y |
| D2B1350Y |
| D2B2727Y |
| 88861919-71 SURGILON\* 1 BLK 7X75CM PCT | 8886191971 | D1M0640Y |
| D1M1494Y |
| D2C0962Y |
| 88861932-51 SURGILON\* 2-0 BLK 75CM GS10 | 8886193251 | D1G1867Y |
| 88861971-71 SURGILON\* 1 BLK 75CM GS21 | 8886197171 | D2B0290Y |
| D2B0445Y |
| D2B0476Y |
| 88861985-71 SURGILON\* 1 BLK 75CM SC1X36 | 8886198571 | D1E0626Y |
| SBS-1884G SURGILON\* 4-0 WHI 45CM P12X12 | SBS1884G | D1E1212FY |
| SBS-1928G SURGILON\* 5-0 BLK 45CM P13X12 | SBS1928G | D2B0707FY |
| D2C3247FY |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Surgipro™ viena diega polipropilēna šuves****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| CP-535 SURGIPRO\* 1 BLU 100CM GS24 X36 | CP535 | D2C1521Y |
| D2E1342Y |
| D2E1580Y |
| D2E2678Y |
| D2E2679Y |
| D2F0509Y |
| CP-824 SURGIPRO\* 1 BLU 150CM GS26 X24 | CP824 | D2D0251Y |
| CP-825 SURGIPRO\* 2 BLU 150CM GS26 X24 | CP825 | D2C3234Y |
| VP-543 SURGIPRO\* 2-0 BLU 120CM V20 DA | VP543 | D2B1270Y |
| D2D1493Y |
| D2E1389Y |

| **Surgipro™ II viena diega polipropilēna šuves****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| --- | --- | --- |
| VP-421X SURGIPRO\*II 4-0 90CM V20 DA7P | VP421X | D2C1147Y |
| VP-435-X SURGIPRO II 4-0 90CM KV5 DA7P | VP435X | D2C1148Y |
| D2D0080Y |
| D2D0081Y |
| D2D1507Y |
| D2E1343Y |
| VP-541X SURGIPRO\*II 4-0 BLU 120CM V20DA | VP541X | D2E0506Y |
| D2E0507Y |
| VP-542-X SURGIPRO II 3-0 BLU 120CM V20DA | VP542X | D2E0749Y |
| D2E0750Y |
| VP-735-X SURGIPRO\*II 7-0 60CM MV1758DA | VP735X | D0M2060Y |
| D0M2061Y |
| D1A0234Y |
| D1A0419Y |
| D1A0420Y |
| D1A0474Y |
| D1A0479Y |
| D1A0480Y |
| D1A0499Y |
| D1A0960Y |
| D1A1636Y |
| D1B0024Y |
| D1B0513Y |
| D1B1462Y |
| D1B2759Y |
| D1B2760Y |
| D1B2784Y |
| D1B2785Y |
| D1G2405Y |
| D1G2406Y |
| D1H1658Y |
| D1H1945Y |
| D1H1971Y |
| D1H2033Y |
| D1H2104Y |
| D1H2105Y |
| D1H2106Y |
| D1H2107Y |
| D1J0372Y |
| D1J0374Y |
| D1J0375Y |
| D1J0376Y |
| D1J0591Y |
| D1J1260Y |
| D1J1679Y |
| D1J1923Y |
| D1J1928Y |
| D1J1929Y |
| D1J2885Y |
| D1K2644Y |
| D1L0457Y |
| D1L3332Y |
| D1M0869Y |
| D1M0870Y |
| D1M0963Y |
| D1M1464Y |
| D2B0362Y |
| D2C1982Y |
| D2C2348Y |
| D2D0155Y |
| D2D0156Y |
| D2D0166Y |
| D2D0942Y |
| D2D2100Y |
| D2E0165Y |
| D2E0173Y |
| D2E0175Y |
| D2E1035Y |
| D2E1073Y |
| D2E1536Y |
| D2E2752Y |
| D2F1973Y |
| D2F1974Y |
| D2F1975Y |
| VP735X-12 SURGIPRO\*II 7-0 60CM MV1758 DA | VP735X12 | D1B2760Y |
| D2D0941Y |
| VP-738-X SURGIPRO\*II 8-0BLU 60CM CV351DA | VP738X | D1G0407Y |
| D2C1983Y |
| D2F0494Y |
| D2F0495Y |
| D2F0496Y |
| VP-744-X SURGIPRO\*II 8-0 45CM MV1758DA | VP744X | D1G0408Y |
| VP744X | D1L0327Y |
| VP-745-X SURGIPRO\*II 8-0 60CM MV1758DA | VP745X | D0M1980Y |
| D1A1635Y |
| D1G1298Y |
| D1H2487Y |
| D1H2488Y |
| D1J0373Y |
| D1J1210Y |
| D1J2362Y |
| D1J2364Y |
| D1J2366Y |
| D1J2541Y |
| D1J2543Y |
| D1K0073Y |
| D1K2317Y |
| D1K2318Y |
| D1K2319Y |
| D1K2326Y |
| D1K2328Y |
| D1K2329Y |
| D1K2642Y |
| D1K2646Y |
| D1K2647Y |
| D1K2648Y |
| D2B0470Y |
| D2B1158Y |
| D2C1984Y |
| D2D0944Y |
| D2D0945Y |
| D2E1923Y |
| D2F0798Y |
| D2F0799Y |
| VP-747-X SURGIPRO\*II 7-0 75CM MV1758DA | VP747X | D1C0229Y |
| D1C0230Y |
| D1C1787Y |
| D1C1849Y |
| D1G0404Y |
| D1G0405Y |
| D1G2408Y |
| D1M1397Y |
| D1M1465Y |
| D2A0334Y |
| D2D0158Y |
| D2E1074Y |
| VP-853 SURGIPRO\* 2-0 BLU 120CM V26 DA | VP853 | D2D0641Y |
| VP-875-X SURGIPRO\*II 7-0 75CM MV1759DA | VP875X | D1A1244Y |
| D1E0734Y |
| D1H0909Y |
| D1J1926Y |
| D1K2643Y |
| D1L0605Y |
| D1L2328Y |
| D1M2164Y |
| D1M2165Y |
| D2C0956Y |
| D2E1883Y |
| D2F0936Y |
| VP-900-X SURGIPRO\*II 8-0 45CM MV1355DA | VP900X | D0K3052Y |
| D1H1373Y |
| D1H1374Y |
| D1H1375Y |
| D1H1457Y |
| D1L0158Y |
| D1L0159Y |
| D1L1321Y |
| D1L2329Y |
| D1L2617Y |
| D1L2618Y |
| D1M1597Y |
| D2A0335Y |
| D2C1926Y |
| D2F0041Y |
| D2F0042Y |
| VP-902-X SURGIPRO\*II 8-0 60CM MV1355DA | VP902X | D1A1236Y |
| D1A1238Y |
| D1A1240Y |
| D1A1242Y |
| D1A1526Y |
| D1B1245Y |
| D1B1246Y |
| D1B1265Y |
| D1B1954Y |
| D1B2137Y |
| D1B2688Y |
| D1C0681Y |
| D1C1270Y |
| D1C2801Y |
| D1C2817Y |
| D1D0141Y |
| D1D0411Y |
| D1D0687Y |
| D1D1498Y |
| D1D1499Y |
| D1D1570Y |
| D1D2580Y |
| D1D2693Y |
| D1D3578Y |
| D1D3629Y |
| D1E0582Y |
| D1E0583Y |
| D1E2328Y |
| D1E3445Y |
| D1F0032Y |
| D1F0519Y |
| D1F0521Y |
| D1F1704Y |
| D1F2371Y |
| D1G3162Y |
| D1H0384Y |
| D1H0411Y |
| D1H0899Y |
| D1H0901Y |
| D1H0902Y |
| D1H0904Y |
| D1H0905Y |
| D1H0906Y |
| D1J0586Y |
| D1J0597Y |
| D1J0598Y |
| D1J0599Y |
| D1J0993Y |
| D1J1258Y |
| D1J1623Y |
| D1J1832Y |
| D1J2361Y |
| D1J2365Y |
| D1J2542Y |
| D1K0111Y |
| D1K0519Y |
| D1K2349Y |
| D1K2350Y |
| D1K2416Y |
| D1K2417Y |
| D1K2418Y |
| D1K2419Y |
| D1K2573Y |
| D1K2576Y |
| D1K2632Y |
| D1K2645Y |
| D1L3382Y |
| D1L3383Y |
| D1M0015Y |
| D1M0016Y |
| D1M0151Y |
| D1M0166Y |
| D1M0169Y |
| D1M0299Y |
| D1M0300Y |
| D1M1031Y |
| D1M2836Y |
| D1M2839Y |
| D1M2841Y |
| D2A0336Y |
| D2A0338Y |
| D2A1717Y |
| D2A1718Y |
| D2B0361Y |
| D2B0469Y |
| D2B1062Y |
| D2B1063Y |
| D2B1255Y |
| D2B1257Y |
| D2C0951Y |
| D2C0952Y |
| D2C1330Y |
| D2C1331Y |
| D2C1927Y |
| D2C1928Y |
| D2C2398Y |
| D2C2399Y |
| D2C2400Y |
| D2C2401Y |
| D2C2509Y |
| D2C2738Y |
| D2D0097Y |
| D2D0098Y |
| D2D0099Y |
| D2D0162Y |
| D2D0163Y |
| D2D0167Y |
| D2D0168Y |
| D2D0169Y |
| D2D2005Y |
| D2E0167Y |
| D2E0168Y |
| D2E0169Y |
| D2E0170Y |
| D2E0171Y |
| D2E0172Y |
| D2E0174Y |
| D2E1528Y |
| D2E1529Y |
| D2E1531Y |
| D2E1845Y |
| D2E1884Y |
| D2E1885Y |
| D2E1922Y |
| D2E2097Y |
| D2G0697Y |
| VP902X-12 SURGIPRO\*II 8-0 60CM MV1355 DA | VP902X12 | D2C1928Y |
| D2G0697Y |
| VP-904-X SURGIPRO\*II 7-0 BLU 60CM MV1355 | VP904X | D0M1981Y |
| D1B0657Y |
| D1C1118Y |
| D1D2622Y |
| D1G1296Y |
| D1G1299Y |
| D1G1999Y |
| D1J2884Y |
| D1M0345Y |
| D1M2834Y |
| D2A0337Y |
| D2B1159Y |
| D2E1078Y |
| VPF-735-X SURGIPRO\*II 7-0 60CM MVF1758DA | VPF735X | D1G1297Y |
| D1K0520Y |
| D1M1046Y |
| D1M1557Y |
| D2E1079Y |
| XX-3300 SURGIPRO\* II 5-0 BLU 60CM CV1DA | XX3300 | D2F2287Y |
| XX-5224 SURGIPRO\*II 5-0 BLU 90CM CV25DA | XX5224 | D2D0804Y |

| **Ti-Cron™ pārklāta pīta poliestera šuve****Izstrādājuma apraksts** | **Modeļa numurs** | **Sērijas nr.** |
| --- | --- | --- |
| 88862775-31 TICRON\* 4-0 BLU 75CM CV327DA | 8886277531 | D1M0276Y |
| 88862880-41 TICRON\* 3-0 WHI 75CM Y31DA | 8886288041 | D1L1698Y |
| 88863012-61 TICRON\* 0 BLU 90CM C16 X36 | 8886301261 | D1D3149FY |
| 88863015-61 TICRON\* 0 BLU 120CM V20X36 | 8886301561 | D1E1922Y |
| 88863017-51 TICRON\* 2-0 BLU 120CM SKX36 | 8886301751 | D2A0889Y |
| 88863026-71 TICRON\* 1 BLU 75CM HOS12X36 | 8886302671 | D2C1802Y |
| 88863035-51 TICRON 2-0 BLU 105CM CV305DA | 8886303551 | D1L0984Y |
| 88863047-41 TICRON\* 3-0 BLU 45CM C13X36 | 8886304741 | D1G1844FY |
| 88863048-51 TICRON\* 2-0 BLU 75CM C13X36 | 8886304851 | D1G0895FY |
| 88863050-61 TICRON\* 0 BLU 75CM C14 X36 | 8886305061 | D2C1969FY |
| 88863054-51 TICRON\* 2-0 BLU 75CM C17X36 | 8886305451 | D1D3218FY |
| 88863056-89 TICRON\* 5 BLU 45CM GS18X12 | 8886305689 | D2D0199Y |
| 88863059-53 TICRON\* 2-0 BLU 45CM P24X12 | 8886305953 | D1M1287FY |
| 88863070-51 TICRON\* 2-0 BLU 75CM C15X36 | 8886307051 | D1D2540FY |
| 88863088-51 TICRON\* 2-0 BLU 75CM Y5X36 | 8886308851 | D2B2868Y |
| 88863090-51 TICRON 2-0 BLU 75CM GS21X36 | 8886309051 | D2B1332Y |
| 88863092-71 TICRON\* 1 BLU 75CM KV37X36 | 8886309271 | D2C2450Y |
| 88863109-43 TICRON\* 3-0 BLU 45CM P22X12 | 8886310943 | D2C2451FY |
| 88863111-79 TICRON\* 5 BLU 75CM HGS21X36 | 8886311179 | D1D2597Y |
| 88863119-61 TICRON\* 0 BLU 75CM KV34X36 | 8886311961 | D1M1166Y |
| 88863154-09 TICRON\* 4 BLU 75CM GS11X36 | 8886315409 | D2B2884Y |
| 88863159-31 TICRON\* 4-0 BLU 90CM KV5DA | 8886315931 | D2B0542Y |
| 88863160-41 TICRON\* 3-0 BLU 90CM Y31DA | 8886316041 | D1L1697Y |
| D2B0543Y |
| 88863163-61 TICRON\* 0 BLU 75CM SC1 X36 | 8886316361 | D1E0506Y |
| 88863185-41 TICRON\* 3-0 BLU 75CM CV305 | 8886318541 | D1J1639Y |
| D1M2717Y |
| D1M2851Y |
| 88863186-41 TICRON\* 3-0 BLU 75CM CV331 | 8886318641 | D1M2844Y |
| D2A0933Y |
| D2E0947Y |
| D2E1925Y |
| 88863212-51 TICRON\* 2-0 BLU 90CM Y5DA7P | 8886321251 | D2E3008Y |
| 88863226-41 TICRON\* 3-0 BLU 60CM CV330DA | 8886322641 | D2A0451Y |
| 88863280-21 TICRON\* 5-0 BLU 75CM CV301DA | 8886328021 | D1D0290Y |
| 88863280-31 TICRON\* 4-0 BLU 75CM CV301DA | 8886328031 | D1L0721Y |
| D1L2169Y |
| D2B2861Y |
| 88863309-71 TICRON\* 1 BLU 75CM GS11X36 | 8886330971 | D2D2188Y |
| 88863369-31 TICRON\* 4-0 BLU 90CM CV316DA | 8886336931 | D2B2738Y |
| D2E0660Y |
| D2F0767Y |
| 88863393-51 TICRON\* 2-0 BLU 90CM CV300DA | 8886339351 | D1M0107Y |
| D1M1299Y |
| CD-3123K TICRON\* 5-0 WHI 45CM SS24 DA | CD3123K | D2B2213Y |